ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Ο υποψήφιος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στον πίνακα προδιαγραφών  στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αποκλείεται από τη διαδικασία.

Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» του πίνακα να συμπληρωθεί υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, από τους υποψηφίους με τη λέξη «ΝΑΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θα θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ» και η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και θα αποκλείεται από τη διαδικασία.

Τέλος, στην στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ», να αναφέρεται οποιαδήποτε παραπομπή ή επισήμανση του υποψηφίου (π.χ ISO ή άλλα σχετικά).

Επιστημονικό όργανο 1: Μονάδα ελέγχου pH βιοαντιδραστήρα μικροβιακής καλλιέργειας  για δοχεία μικρού όγκου

| Επιστημονικό όργανο: Μονάδα ελέγχου pH βιοαντιδραστήρα μικροβιακής καλλιέργειας για δοχεία μικρού όγκου | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| Τεμάχια | 1 |  |  |
| Μονάδα ελέγχου pH |  |  |  |
| Να παρέχει συνεχή ένδειξη του μετρούμενου pH. |  |  |  |
| Να επιτρέπει εύρος μέτρησης του pH από 0 έως 14. |  |  |  |
| Ο προσδιορισμός της επιθυμητής τιμής ρύθμισης του pH θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω ενός (1) απλού διακόπτη. |  |  |  |
| Η μονάδα ελέγχου θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον δύο αντλίες σταθερής ταχύτητας, 4±1 rpm. |  |  |  |
| Οι δύο παραπάνω αντλίες να μπορούν να ενεργοποιηθούν χειροκίνητα. |  |  |  |
| Ο χειριστής να μπορεί να εισάγει τη θερμοκρασία καλλιέργειας στο ρυθμιστή. |  |  |  |
| Η σύνδεση με το ηλεκτρόδιο του pH να πραγματοποιείται με καλώδιο BNC. |  |  |  |
| Η σύνδεση πρέπει να επιτρέπει τη χρήση τυπικών mV αισθητήρων pH. |  |  |  |
| Η μονάδα ελέγχου να μπορεί να δεχτεί κοινά mV ηλεκτρόδια pH. |  |  |  |
| Η μονάδα ελέγχου θα πρέπει να συνοδεύεται από καλώδιο τουλάχιστον 1m. |  |  |  |
| Ηλεκτρόδιο pH |  |  |  |
| Να περιλαμβάνεται ηλεκτρόδιο γελής τύπου Hamilton, μήκους 120mm και διαμέτρου 12mm. |  |  |  |
| Το ηλεκτρόδιο να είναι αποστειρούμενο, με σπείρωμα τύπου PG13,5. |  |  |  |
| Το ηλεκτρόδιο να διαθέτει καπάκι σύνδεσης τύπου K8 και το υλικό του αισθητηρίου να είναι γυαλί τύπου PHI. |  |  |  |
| Το εύρος pH του ηλεκτροδίου να είναι τουλάχιστον 0-14 |  |  |  |
| Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας να είναι τουλάχιστον 140 ° C. |  |  |  |
| Η μέγιστη πίεση λειτουργίας να είναι τουλάχιστον 6 bar. |  |  |  |
| Να διαθέτει διπλή διασταύρωση και φράγμα ιόντων αργύρου. |  |  |  |
| Γενικά |  |  |  |
| Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) τουλάχιστον έτος. |  |  |  |
| Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση του οργάνου και εκπαίδευση του χειριστή ή των χειριστών. |  |  |  |
| Το προϊόν να διαθέτει πιστοποιητικό CE. |  |  |  |
| Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015. |  |  |  |
| Επιπλέον, ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένος κατά ISO 17025, ως επιπλέον απόδειξη της ποιότητας της παρεχόμενη υποστήριξης. |  |  |  |
| Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει ενταχθεί, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού), σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 – Π.Δ. 117/2004 και Π.Δ. 15/2006. Να κατατεθεί επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής Βεβαίωσης του φορέα ανακύκλωσης ως και το συνοδό Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (για Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό και Συσκευασίες). |  |  |  |

(η απουσία των τεχνικών φυλλαδίων και η εγγύηση καλής λειτουργίας του ανάδοχου για τουλάχιστον ενός (1) έτους από την προσφορά θα συνιστούν αυτομάτως αποκλεισμό της προσφοράς από το διαγωνισμό)